| 方案编号： | T-2665-202203 |
| --- | --- |

电位滴定法测定基础油的酸值含量测定

一、前言

基础油是从植物的种子、花朵、根茎或果实中萃取的非挥发性油脂，常见的有荷荷巴油、甜杏仁油、葡萄籽油、玫瑰果油、橄榄油等。很多基础油本身就具有医疗的效果，是营养和精力的良好来源。但是刺激性十分强烈，直接擦在皮肤上，会造成伤害。因此使用前，一定要检测基础油的品质。本实验参照《ASTM 664 》使用T960全自动滴定仪对基础油中酸值含量进行测定。

- 仪器与试剂

2.1、仪器

T960全自动电位滴定仪，非水PH复合电极，10mL滴定管，分析天平等。

2.2、试剂

氢氧化钾-异丙醇标准溶液滴定液（0.1mol/L），甲苯，异丙醇，纯化水。

三、实验方法

3.1、实验过程

称取约5g样品（根据酸值含量确定取样量），精确到0.0001g，置于100mL滴定杯中中，加入50mL溶剂(5mL去离子水+495mL异丙醇+500mL甲苯混合液），将电极浸入溶液中，开启搅拌，搅拌均匀后，启动编辑好的方法，点击开始滴定，用标定的氢氧化钾-异丙醇标准溶液滴定样品，滴定至电位突跃终点，记下终点体积。同时做空白试验。

3.3、仪器参数

T960全自动滴定仪参数设置如表1所示：

表1滴定仪参数设置

| 滴定模式： | 动态滴定 | 最小添加体积 | 0.02mL |
| --- | --- | --- | --- |
| 电极平衡时间： | 4s | 预搅拌时间： | 10s |
| 电极平衡电位： | 1mv | 滴定速度： | 标准 |
| 滴定前平衡电位： | 6mv | 预滴定后搅拌时间： | 5s |
| 结束体积： | 20mL | 预滴定添加体积 | 0mL |
| 电位突跃量： | 150 | 预控mv值： | -120mv |

四、结果与讨论

4.1、实验结果

样品经测试，得到实验结果如表2所示：

表2 酸值含量测试结果

| 样品名称 | c(KOH-异丙醇)（mol/L） | 取样量 （g） | 滴定体积（mL） | 空白值（mL） | 酸值（mg/g） | 平均含量（mg/g） | RSD(%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 基础油 | 0.1004 | 5.17905 | 2.654 | 0.120 | 2.756 | 2.891 | 4.355 |
|  |  | 6.20660 | 3.330 |  | 2.913 |  |  |
|  |  | 5.93560 | 3.287 |  | 3.005 |  |  |

4.2、滴定图谱

4.3、结论

T960全自动电位滴定仪用电位滴定法测定基础油的总酸值，能够满足该产品的测定需求，而且具有数据重复性良好，结果准确，避免指示剂在样品在颜色深的溶液中不容易观察，影响终点判断的弊端，能够准确判断滴定终点。

注意事项：

1）对于酸值含量小于1mg/gKOH以下的样品，取样量建议在20g左右，由于样品较少，该实验方案仅供参考。

2）在测试完成后，建议使用配置好的溶剂清洗电极，防止油样儿堵塞电极的离子交换孔。

参考文献：

### [1] ASTM 664-9a Standard Test Method for Acid Number of Petroleum Products by Potentiometric Titration.[S]